Choszczno: 24-04-2020 r.

**ZAPYTANIE NR 40 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:** Nrsprawy: 1/ZP/MMSMJU/20 – Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZOZ w Choszcznie.

1. Dotyczy: Załącznik 2 do SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet 56, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza

automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (…) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem” (Instrukcja obsługi wersja: R13.2/2018-09 Rozdział 4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga

2. Dotyczy: Załącznik 2 do SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet 56, poz. 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały eksploatacyjne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion. Ponadto, że nie spowodują usterek w jego działaniu i nie będą powodem jego uszkodzenia oraz są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga

3. Dotyczy: Załącznik 2 do SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet 56, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy mógł być użytkowany w trybie 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga

4. Dotyczy: Załącznik 2 do SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet 56, poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 250cm wynosiła dokładnie 12,5ml potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości

podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 12,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznanej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga

5. Dotyczy: Załącznik 2 do SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet 56, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby informacja o braku ftalanów była potwierdzona dowodami np. zawarta w oryginalnej instrukcji obsługi producenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga

6. Dotyczy: Załącznik 4 do SIWZ, Projekt umowy, §4 ust. 3

„Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 3 dni roboczych oraz poinformować Zamawiającego faksem o sposobie jej rozpatrzenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma faksu zawierającego informację o sposobie załatwienia reklamacji przed upływem trzech dni od jej wniesienia, lub gdy odrzucenie reklamacji jest oczywiście niezasadne uznaje się, że została ona uwzględniona.”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie zapisu o możliwości poinformowania Zamawianego o rozpatrzeniu reklamacji e-mailem, który Zamawiający poda w umowie. Prośbę swą motywujemy tym, iż obecnie Zamawiający składa zamówienia w wersji elektronicznej i łatwej jest rozpatrzyć reklamację, jeżeli jest zachowana ciągłość korespondencji.

7. Dotyczy: Załącznik 4 do SIWZ, Projekt umowy, §4 ust. 6

„W ramach gwarancji Zamawiający ma prawo do zwrotu wadliwej dostawy na koszt Wykonawcy i żądania wymiany całej dostawy na towar wolny od wad.”

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu „żądania wymiany całej dostawy na towar wolny od wad”. Nie ma uzasadnienia, aby Zamawiający wymagał od Zamawiającego wymiany towaru niewadliwego.

8. Dotyczy: Załącznik 4 do SIWZ, Projekt umowy, §2 ust. 3

„Wykonawca dostarczać będzie wyroby do miejsca wskazanego w ust. 1 na podstawie Zamówień określających szczegółowy asortyment i ilość wyrobów przekazywanych telefonicznie, faxem bądź e-mailem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. O wyborze formy dokonania zamówienia rozstrzyga Zamawiający. Pisemne ponaglenia składane będą faksem.” Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania Zamówień telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

9. Dotyczy: Załącznik 4 do SIWZ, Projekt umowy, §4 ust. 2

„O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi na piśmie, lub telefonicznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zrealizowania dostawy, albo w tym samym terminie od dnia ujawnienia lub wykrycia wady.”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania reklamacji

telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej

upoważnienia do składania reklamacji w imieniu placówki. Proponujemy składanie reklamacji droga elektroniczną (e-mail) lub faxem.

10. Dotyczy: Załącznik 4 do SIWZ, Projekt umowy, §5, ust. 3.

„Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę i dostarczane każdorazowo do głównej siedziby

Zamawiającego.” Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostarczenie faktury wraz z towarem.

11. Dotyczy: Załącznik 4 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dodanie następującego punktu do projektu umowy:

„W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian”.

12. Dotyczy: Załącznik 4 do SIWZ, Projekt umowy, §6, ust. 1.

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: 6,7,8,9,10,11,12. Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian, zgodnie z SIWZ.