OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy 1/ZP/INW/14

Pakiet nr 1

### Przedmiot zamówienia: ŁÓŻKA SZPITALNE NOWE sztuk 25

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2013/2014 | Tak |  |
| 5 | Szerokość całkowita 1020 mm (+/- 50 mm) | TAK podać |  |
| 6 | Długość całkowita: 2100 mm(+/- 50 mm) | TAK podać |  |
| 7 | Leże z możliwością wydłużenia po min. 100 mm z każdej strony łóżka – od strony głowy i od strony nóg | TAK podać |  |
| 8 | Wysokość leża od podłogi 600 mm (+/- 50 mm) | TAK podać |  |
| 9 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
| 10 | Leże podzielone na 4 segmenty zabezpieczone krążkami odbojowymi | TAK |  |
| 11 | Segmenty leża wypełnione siatką metalową , montowaną na stałe , pokrytą lakierem proszkowym. | TAK |  |
| 12 | Płynna ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 700 (+/-50) | TAK podać |  |
| 13 | Płynna ręczna regulacja segmentu nóg za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 450 ( +/- 50 ) | TAK podać |  |
| 14 | Szczyty łóżka jednolite wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 15 | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe | TAK |  |
| 16 | Cztery koła jezdne blokowane indywidualnie | TAK |  |
| 17 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 18 | Udźwig łóżka min. 170 kg | TAK, podać |  |
| 19 | Wyposażenie łóżka : - materac z pianki poliuretanowej o gr. min. 120 mm w pokrowcu zmywalnym paroprzepuszczalnym - szafka przyłóżkowa o konstrukcji lekkiej kontenerowej , w całości wykonana z tworzywa sztucznego ; czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w zaokrąglone uchwyty nie wystające poza obrys szafki ; szafka wyposażona w cztery kółka jezdne ; spod blatu wysuwana półka do pisania ; szafka w kolorze niebieskim | TAK |  |
| 20 | Łóżko i szafka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 21 | Zamawiający wymaga aby łóżko wyposażone było w materac przeciwodleżynowy spełniający następujące wymogi: |  |  |
| 22 | Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co druga w cyklu 7-minutowym –system 1:2 | TAK |  |
| 23 | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund; zawór CPR zabezpieczony zewnętrzną klapką celem uniknięcia przypadkowego otwarcia | TAK |  |
| 24 | Materac zbudowany z 17 poprzecznych, pojedynczo wymiennych komór wykonanych z poliuretanu, kładziony na materac szpitalny | TAK |  |
| 25 | Wysokość materaca 13cm | TAK |  |
| 26 | Wymiary materaca 83x200cm ±2cm | TAK |  |
| 27 | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 150kg | TAK |  |
| 28 | Stabilny zagłówek (3 komory statyczne pod głową) | TAK |  |
| 29 | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. Podłączenia komór do materaca (szybkozłączki) wyposażone w automatyczne zawory zamykające się po odłączeniu danej komory. | TAK |  |
| 30 | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac | TAK |  |
| 31 | Materac pokryty pokrowcem półprzepuszczalnym poliuretanowym, dwukierunkowo rozciągliwym, z możliwością mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 32 | Pompa ze sterowaniem elektronicznym wyposażona w: manualną regulację ciśnienia funkcję wyboru trybu statycznego alarm wizualny i dźwiękowy spadku ciśnienia alarm wizualny i dźwiękowy braku zasilania funkcję resetowania alarmów wydajność pompy nie mniejsza niż 10l/min przewód elektryczny łatwo odłączany od pompy celem łatwej wymiany w miejscu użytkowania gniazdo szybkozłączki do połączenia z materacem pobór mocy nie większy niż 8W | TAK |  |
| 33 | Model z produkcji seryjnej, nie modyfikowany dla potrzeb przetargu. | TAK |  |

UWAGA: Wartość „TAK” w kolumnie  „Parametry Wymagane” oznacza warunek graniczny, tym samym nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do zaprezentowania oferowanego wyrobu w przeciągu 5 dni od daty otwarcia ofert w celu potwierdzenia zaoferowanych parametrów.

Pakiet nr 2

### Przedmiot zamówienia: Wózek oddziałowy nowy- 3 szt.

| LP | Parametry | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo BAYDUR | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | TAK, Podać |  |
| 4 | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm | TAK |  |
| 5 | Czoła szuflad w kolorze zielonym z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brud ognisk zakażeń | TAK |  |
| 6 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem | TAK |  |
| 7 | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów odlewany w całości - uchwyt do przetaczania stanowiący jednolity odlew w blacie, - pojemnik do zużytych igieł wpuszczany przez otwór specjalnie do tego celu wykonany w blacie, nie dopuszcza się pojemników dołączanych na odrębnych listwach, przykręcanych, wystających poza obrys wózka - otwieracz ampułek stanowiący integralną część wózka, nie dopuszcza się otwieraczy dołączanych na osobnych zawiesiach, odstających od konstrukcji wózka - pojemnik na cewniki stanowiący odlew konstrukcyjny wózka, nie dopuszcza się pojemników dołączanych na osobnych stelażach, odstających od wózka co mogło by powodować ich uszkadzanie - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki , - dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie” znajdujące się na lewym boku wózka, np. na płyny infuzyjne - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, stanowiącą integralną całość z konstrukcją wózka, nie dopuszcza się pólek dołączanych osobno, dokręcanych na statywie itp. - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką od strony blatu pozwalające na ich identyfikacje Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | TAK |  |
| 8 | Wyposażenie dodatkowe (wymagane wraz z dostawą): - nadstawka z 11 szt. transparentnych pojemników na igły, strzykawki - dwie podwójne małe kuwety montowane pod nadstawką na igły i strzykawki - pojemnik na potrójny zestaw rękawic wykonany z przezroczystego tworzywa montowany metalowy stelaż w nadstawce | TAK |  |
| 9 | Deklaracja zgodności | TAK |  |

UWAGA: Wartość „TAK” w kolumnie  „Parametry Wymagane” oznacza warunek graniczny, tym samym nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do zaprezentowania oferowanego wyrobu w przeciągu 5 dni od daty otwarcia ofert w celu potwierdzenia zaoferowanych parametrów.

Pakiet nr 3

### Przedmiot zamówienia: Lampa zabiegowa nowa- 1 szt.

| Lp. | Warunki i parametry | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Lampa zabiegowa wyposażona w oprawę oświetleniową mocowaną na ramieniu, zamocowanym do przejezdnej podstawy | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa wykorzystujące technologie diod świecących LED | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa z białymi LED-ami emitujące światło białe | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa wykonana z odlewu aluminiowego – bez tworzywowych elementów zewnętrznych (z wyjątkiem osłony soczewek) | TAK |  |
|  | Lampa: matryca diodowa złożona z co najmniej 35 punktów LED, o natężeniu oświetlenia Ec=50kLux/1m | TAK |  |
|  | Wbudowana, wewnętrzna ładowarka i układ dwóch pojemnych akumulatorów, zapewniających przynajmniej 3godziny pracy | TAK |  |
|  | Średnica pola d10: min 24 cm, | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw – Ra min 92 | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa min. 4300oK | TAK |  |
|  | Niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy lekarza: nie większy niż 1 oC | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 5-100% | TAK |  |
|  | Panel sterujący natężeniem oświetlania umieszczony w pobliżu oprawy | TAK |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min 50000h | TAK |  |
|  | Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie - minimum 2 szt. na jedną oprawę | TAK |  |
|  | Bezpieczna oprawa matryc – temperatura oprawy nie większa niż 40 oC | TAK |  |
|  | Niskie zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 100W | TAK |  |
|  | Szczelna oprawa oświetleniowa zapewniające możliwość łatwej dezynfekcji lampy – klasa ochrony min IP=54 | TAK |  |
|  | Płaska oprawa o otwartej konstrukcji - (wykluczone oprawy o średnicach przekraczających 50 cm i głębokości większej niż 10 cm) | TAK |  |

UWAGA: Wartość „TAK” w kolumnie  „Parametry Wymagane” oznacza warunek graniczny, tym samym nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do zaprezentowania oferowanego wyrobu w przeciągu 5 dni od daty otwarcia ofert w celu potwierdzenia zaoferowanych parametrów.